Техникалық ерекшелік

| р/с № | Өлшемшарттар | Сипаттамасы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (бұдан әрі - МТ) | Микропластиналарға арналған вошер және инкубаторы бар ИФТ-ға арналған фотометр |  |  |  |  |  |
| 2 | Жинақтауға қойылатын талаптар | р/с № | Медициналық техникаға жиынтықтаушының атауы | Медициналық техникаға жиынтықтаушының қысқаша техникалық сипаттамасы |  | Қажетті саны (өлшем бірлігін көрсете отырып) |  |
|  |  | Негізгі компоненттер: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Негізгі блок | Иммуноферменттік талдауға арналған микропластиналық Фотометр сипаттамалары: * өлшеу жылдамдығын қамтамасыз ету үшін кемінде 8 арна • техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейтін жарық көзі ретінде берік жартылай өткізгіш жарық диоды • жоғары репродуктивтілік * SCHOZ өлшеу сапасын тексерумен расталған ерекше өлшеу сенімділігі • соңғы нүктені өлшеу әдістері, кинетикалық өзгерістер және т. б. • уақытты және уақытты өзгерту мүмкіндігі бар Шейк функциясы Шейк жылдамдығы * деректерді жан-жақты және тексерілген талдауға арналған бағдарламалық жасақтама • барлық негізгі жуықтау әдістері • "нүктеден нүктеге", сызықтық және сызықтық емес регрессия, көпмүшелік және логиттік жуықтау, төрт және бес параметрлік регрессия) * сапаны бақылаудың жан-жақты функциясы (Levy-Jennings диаграммаларында көрсетілген стандарттар мен бақылаулардан ауытқуларды анықтау үшін"планшеттен планшетке" ) • деректерді импорттау және экспорттау мүмкіндігі (Excel, ASCII, ASTM) * кинетикалық өлшемдерді өңдеу (қисық көлбеу, ферментативті кинетика және т. б.)** Пайдаланушыға ыңғайлы қол жетімділік пайдаланушы интерфейсі бағдарламалық жасақтаманы • орыс тілінде • ИФА талдауының сапалық және сандық нұсқаларымен танысу, сондай - ақ пайдаланушыларды бағдарламамен жұмыс істеуге үйрету үшін ДЕМО - файлдарды пайдалануды жеңілдететін қадамдық нұсқаулықты жүзеге асырады ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ: Жалпы ақпарат габариттер ені артық емес: 34,7 см қалыңдығы артық емес: 18,9 см биіктігі артық емес: 13,4 см салмағы 2,6 кг артық емес (қоректендіру блогын қоса алғанда) Микропластиналар 96 ұңғымасы бар және мөлдір түбі бар барлық микропластиналар (жалпақ, C-, U-, және V-тәрізді; жолақтарды қоса алғанда) келесі стандарттарға сәйкес келеді: ANSI / SBS 1-2004; ANSI/SBS 22004; ANSI/SBS 3-2004; ANSI/SBS 4-2004 Өлшеу сипаттамасы Өлшеу уақыты бір толқынды: < 15 сек екі толқынды: < 20 сек орнатылған сүзгілер 405, 450, 492, 550 және 620 нм-ден кем емес ажыратымдылық 0,0001 ОП дәлдік: 450, 492 нм 0,000 - 2,000 ОП: ≤ (1,0 % + 0,010 ОП)* 2,000 - 3,000 ОП: ≤ (1,5 % + 0,010 ОП)* Репродуктивтілігі нашар емес: 450, 492 нм 0,000 - 2,000 ОП: ≤ (0.5 % + 0,005 ОП)* 2,000-3,000 оп: ≤ (1.0 % + 0,005 ОП)* сызықтық: 450, 492 нм 0,000 - 2,000 ОП: ≤ 1% 2,000 - 3,000 ОП: ≤ 1,5% сүзгі толқын ұзындығының дәлдігі орталық толқын ұзындығы ± 2 нм 50% беру кезінде сүзгі диапазоны: 10 ± 2 нм Жарық көзі USB 1.1 / 2.0 интерфейсі Компьютер және бағдарламалық жасақтама Жад Минимум: 512 Мб ұсынылған: 1024 Мб CPU (CPU) Минимум: Pentium III немесе Atom ұсынылған: Pentium IV рұқсат Минимум: 1024 x 600 ұсынылған: 1280 x 1024 USB порттары артық емес Минимум: 1 (USB 2.0 немесе одан жоғары) ұсынылған: 2 (USB 2.0 немесе одан жоғары) операциялық жүйе, дәл Windows™ 7 принтер Windows™ 7 үйлесімді кез келген принтер Жууға арналған құрылғы планшет микропластинкаларды жуғыш иммуноферменттік реакция жүргізілетін планшеттің тесіктерін жуу операциясын автоматты түрде орындауға арналған. Құрылғының жұмыс принципі үнемі жұмыс істейтін аспирация кезінде микропластинаның ұңғымаларына жуғыш ерітіндінің дозаланған берілуіне негізделген. Жуудың бұл нұсқасы сұйықтық көлемін ұңғымалардың көлемінен артық мөлшерлеу кезінде ұңғымаларда жуу ерітіндісінің айналымын алуға мүмкіндік береді. Жуу ерітіндісінің ламинарлы ағынын қамтамасыз ету үшін сорғыдан кейін өлшеу арнасына серпімді қабырғалары бар арнайы буфер орнатылады. Сонымен қатар, құрылғыдағы тесіктердегі қалдық көлемнің мөлшерін азайту үшін "крест тәрізді аспирация"деп аталатын арнайы төменгі аспирация алгоритмі қолданылады. Бұл нұсқада құрылғы жууға арналған ерітіндіге және құрылғыға күтім жасау үшін қолданылатын тазартылған суға арналған екі бөтелкемен (2л) жабдықталған. Сонымен қатар, сорғыны қорғауға арналған су төгетін бөтелке (2л) және гидрофобты сүзгі ылғал тұзағы бар. Құрылымдық жағынан, құрылғы моноблок түрінде жасалған. Негізгі сипаттамалары. Пайдаланушы интерфейсі дәл: дисплей пернетақта 2 Жол 20 таңбадан 5 функционалды пернеден тұрады арналар саны кемінде 1x8 (стандартты) 2x8 1x12 ауыстырылатын жуу басы жуу ерітінділерінің саны кемінде 2 жуу ерітінділеріне арналған бөтелкелердің көлемі кемінде 2л ерітінді ағызуға арналған бөтелкелердің көлемі: кемінде 2л бөтелкелердегі деңгей детекциясы жоқ Вакуумды анықтау жоқ микропластинаның тесіктерін толтыру көлемі 50 мкл қадаммен 50 – 3000 мкл кем емес қалдық көлемі 2 мкл артық емес жуу циклдарының саны 1 – 15 кем емес plate/Strip микропластинасын жуу режимдері сіңдіру уақыты 0-9.9 sec(Strip mode) 0-59 min (Plate mode) төменгі аспирация режимі болуы крест тәрізді аспирация режимі болуы режим толып кетумен жуу болуы тесіктерді толтыру ағынын басқару кемінде 10 жылдамдық Шаю мүмкіндігі Иә (сызықтық), CV < 5% 0.1-59.9 сек жылдамдық 1-9, амплитудасы 1-9 бағдарламаланатын жуу операциялары мәзір мен жуу параметрлерін таңдау жуу саны 9-ға дейін жадтағы жуу хаттамаларының саны 75 дозалаудың қайталануы < 3% микропластиналық тесіктердің әр түрлі геометриясына теңшеу мүмкіндігі 10 геометрия нұсқасы толтыру және аспирация режимдерінің параметрлерін бағдарламалау 6 Қосымша режимдер-дист жуу. сумен-Автожуу дист. су-дезинфекциялау кернеуі 240В, 50/60 Гц қуаты 100 Вт (макс) Шхдхв өлшемдері (ұзартылған каретка мен бөтелкелерді ескере отырып) 551 х 530 х 300 мм артық емес салмағы 11.0 кг артық емес пайдалану шарттары: Қоршаған орта температурасы ылғалдылығы 15-тен 35°С-қа дейін 15-85% IPS планшеттік инкубаторы иммуноферменттік реакция жүргізілетін планшеттік инкубация операциясын орындауға арналған. Құрылғының жұмыс принципі микропластинаның ұңғымаларындағы сұйықтықтың температурасын құрылғының үстеліндегі үлестірілген жылытқыштың көмегімен реттеуге негізделген. Инкубацияның дәлдігі мен тұрақтылығына жылытқыштың төмен инерциясы және микропластинка ұңғымаларының түбінің жылытқыштың бетімен тікелей жанасуы арқылы қол жеткізіледі. IPS параметрі. Микропластиналар саны: кемінде 4. Әр планшет үшін температураны орнатудың тәуелсіздігі: жоқ. Температура диапазоны дәл: 30-430С (0,10 с қадам). Температураны ұстап тұру дәлдігі: + 0,50 с. планшеттің Біркелкіностьстігі: + 0,50 с. температураны орнату уақыты: 15 мин. Жылытқыш пен микропластиналық тесіктердің түбі арасында жылу байланысының болуы: иә. Шейкердің болуы: жоқ. Инкубацияны визуалды бақылау: иә. Өлшемдері: 240х360х130 мм артық емес. салмағы: 7,2 кг артық емес.кернеуі: 110-220 В, 50/60 Гц. Қуаты 180 Вт (макс) \ |  |  | 1 дана. |
|  |  | Қосымша компоненттер: |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Қуат сымы |  | 1 дана. |
| 3 | Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар | Температура, қоршаған ауаның дәлдігінде Жұмыс: 15 °C - 35 °C (59 °F - 95 °F) сақтау кезінде: -30 °C 6 60 °C (-22 °F - 140 °F) салыстырмалы ылғалдылық 20 % - 80% (жұмыс температурасында конденсация жоқ) Қуат айнымалы ток адаптері бар негізгі құрылғы: 100-240 В үзіліс., 50/60 Гц, макс. 1,2 A (анықтау, кернеудің шамадан тыс жүктелу санаты II) тұтыну резервтік режим: шамамен 12ВА жұмыс режимі: Макс. 30ВА |  |  |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізуді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес) | DDP жеткізу пункті |  |  |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | Шарт жасалған сәттен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде, мекен-жайы: Астана қаласы, Есенберлин көшесі, 5/1 үй |  |  |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету шарттары не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып | Медициналық техникаға келінде 37 ай кепілдікті сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т. б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, Коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар. |  |  |  |  |  |
| 7 | Ілеспе қызметтерге қойылатын талаптар | Тауардың әрбір жиынтығы мазмұнын қазақ немесе орыс тілдеріне аудара отырып, техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жеткізу жиынтығы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін барлық жиынтықты көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220 вольтты электр қуаты. Аспаптармен бірге жеткізілетін бағдарламалық жасақтама, Тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамасымен үйлесімдігі. Жеткізуші білікті мамандардың тауарды жеткізу процесін сүйемелдеуін қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізуді жүзеге асыру кезінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етілуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдықты орнатқанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші Тапсырыс берушіге жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабарлайды. Үй-жайдың инсталляцияға дейінгі дайындығымен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді көздемейтін, есіктердің стандартты ойықтарына өтетін сыртқы габариттері бойынша (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) ірі жабдық. Штатта өндірушінің тиісті мамандары, қызметкерлері болмаған жағдайда, жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың спецификациясына (дәлдігі, сезімталдығы, өнімділігі және басқалары) сәйкестігін тексеруді, медициналық (аппликациялық тренинг) және техникалық персоналды (растайтын құжатты бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) оқытуды Тапсырыс берушіні тарта отырып, өнім беруші жүзеге асырады. |  |  |  |  |  |

Зертхана меңгерушісінің міндетті атқарушы                                                       Абенова А. Б.