Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Фотометр для ИФА в комплекте с вошером и инкубатором для микропланшетов (1 единица) |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие описание |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Фотометр микропланшетный для иммуноферментного анализа Характеристики: • не менее 8 каналов для обеспечения быстроты измерений • долговечный полупроводниковый светодиод в качестве источника света, не требующий обслуживания • высокая воспроизводимость • исключительная надежность измерений, подтвержденная тестированием качества измерений СЧОЗ • методы измерения по конечной точке, кинетические изменения и др. • функция шейкирования с возможностью варьированиявремени и скорости шейкирования • программное обеспечение для всестороннего и валидированного анализа данных • все основные методы аппроксимации («от точки - к точке», линейная и нелинейная регрессия, полиномиальное и logit- приближение, четырех- и пяти- параметрическая регрессия) • всесторонняя функция Контроля Качества ("от планшета-к-планшету" для выявления отклонений от стандартов и контролей, отображаемых на графиках Levy-Jennings) • возможность импорта и экспорта данных (Excel, ASCII, ASTM) • обработка кинетических измерений (наклон кривой, ферментативная кинетика и т.д.) ** Удобный доступ пользовательский интерфейс с подсказками осуществляет пошаговое руководство, облегчая использование программного обеспечения • ПО на русском языке • ДЕМО - файлы для ознакомления с качественным и количественным вариантами ИФА - анализа, а также обучения пользователей работе с программой ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Общая информация Габариты Ширина не более: 34,7 cм Толщина не более: 18,9 cм Высота не более: 13,4 cм Вес не более 2,6 кг (включая блок питания) Микропланшеты Все микропланшеты с 96 лунками и прозрачным дном (плоские, C-, U-, и V-образные; включая стрипы), соответствующие следующим стандартам: ANSI/SBS 1-2004; ANSI/SBS 22004; ANSI/SBS 3-2004; ANSI/SBS 4-2004 Спецификация измерения Время измерения Одноволновое: < 15 сек Двухволновое: < 20 сек Установленные фильтры не хуже 405, 450, 492, 550 и 620 нм Разрешение 0,0001 OП Точность: 450, 492 нм 0,000 - 2,000 OП: ≤ (1,0 % + 0,010 OП)* 2,000 - 3,000 OП: ≤ (1,5 % + 0,010 OП)* Воспроизводимость не хуже: 450, 492 нм 0,000 - 2,000 OП: ≤ (0.5 % + 0,005 OП)* 2,000 - 3,000 OП: ≤ (1.0 % + 0,005 OП)* Линейность: 450, 492 нм 0,000 - 2,000 OП: ≤ 1 % 2,000 - 3,000 OП: ≤ 1,5 % Точность длины волны фильтра Центральная длина волны ± 2 нм Диапазон фильтра При 50 % передаче: 10 ± 2 нм Источник света СИД Интерфейс USB 1.1 / 2.0 Компьютер и программное обеспечение Память Минимум: 512 Мб Рекомендованная: 1024 Мб CPU (процессор) Минимум: Pentium III или Atom Рекомендованный: Pentium IV Разрешение Минимум: 1024 x 600 Рекомендованное: 1280 x 1024 USB порты не более Минимум: 1 (USB 2.0 или выше) Рекомендованные: 2 (USB 2.0 или выше) Операционная система, в точности Windows™ 7 Принтер Любой принтер, совместимый с Windows™ 7 Устройство для промывки планшет Промыватель для микропланшетов предназначен для автоматического выполнения операции промывки лунок планшета, в котором проводится иммуноферментная реакция. Принцип действия прибора основан на дозированной подаче промывающего раствора в лунки микропланшета при постоянно действующей аспирации. Такой вариант промывки позволяет получить циркуляцию промывающего раствора в лунках при дозировании объемов жидкости превышающих объем лунок. Специальный буфер с эластичными стенками установлен в дозирующем канале после насоса для обеспечения ламинарного потока промывающего раствора. Кроме того, для уменьшения величины остаточного объема в лунках в приборе применен специальный алгоритм придонной аспирации, так называемая "крестообразная аспирация". В данном варианте прибор оснащен двумя бутылями (2л) для промывающего раствора и дистиллированной воды, используемой для ухода за прибором. Кроме того, в комплект входит бутыль для слива (2л) и ловушка для влаги с гидрофобным фильтром, предназначенная для защиты аспирационного насоса. Конструктивно прибор выполнен в виде моноблока. Основные характеристики. Пользовательский интерфейс в точности: Дисплей Клавиатура 2 строки по 20 символов 5 функциональных клавиш Количество каналов не менее 1x8 (Стандартная) 2x8 1x12 Сменная промывающая головка Наличие Количество промывающих растворов не менее 2 Объемы бутылей для промывающих не менее 2л растворов Объем бутылей для слива: не менее 2л Детекция уровня в бутылях Нет Детекция Вакуума Нет Объем наполнения лунок микропланшета не менее 50 – 3000мкл с шагом 50мкл Остаточный объем не более 2 мкл Количество циклов промывки не менее 1 – 15 Режимы промывки микропланшета Plate/Strip Время замачивания 0-9.9 sec(Strip mode) 0-59 min (Plate mode) Режим придонной аспирации Наличие Режим крестообразной аспирации Наличие Режим промывки с переполнением Наличие Управление потоком наполнения лунок не менее 10 скоростей Возможность шейкирования Да (линейная), CV < 5% 0.1-59.9 сек скорость 1-9, амплитуда 1-9 Программируемые операции промывки выбор меню и параметров промывки Число промывок до 9 Количество протоколов промывки в памяти 75 Воспроизводимость дозирования < 3% Возможность настройки на разную геометрию лунок микропланшета 10 вариантов геометрии Программирование параметров режимов наполнения и аспирации 6 Дополнительные режимы - промывка дист. водой -автопромывка дист. водой -дезинфекция Напряжение 240В, 50/60 Гц Мощность 100 Вт (макс) Размеры ШхДхВ (с учетом выдвинутой каретки и бутылей) не более 551 х 530 х 300 мм Вес не более 11.0 кг Условия эксплуатации: Окружающая температура Влажность от 15 до 35°С 15-85% Инкубатор для планшетов IPS предназначен для выполнения операции инкубации планшетов, в которых проводится иммуноферментная реакция. Принцип действия прибора основан на регулировании температуры жидкости в лунках микропланшета с помощью распределенного нагревателя в столике прибора. Прибор позволяет утсанавливать температуру инкубации в пределах 30-40 0С. Точность и стабильность инкубации достигается за счет малой инерции нагревателя и непосредственным контактом дна лунок микропланшета с поверхностью нагревателя. Параметр IPS. Количество микропланшетов: не менее 4. Независимость установления температуры для каждого планшета: нет. Диапазон температур в точности: 30-430С (шаг 0,10С). Точность поддержания температуры: + 0,50С. Неравномерность по планшету: + 0,50С. Время установления температуры: 15 мин. Наличие термоконтакта между нагревателем и дном лунок микропланшета: да. Наличие шейкера: нет. Визуальный контроль за инкубацией: да. Размеры не более: 240х360х130 мм. Вес: не более 7,2 кг. Напряжение: 110-220 В, 50/60 Гц. Мощность 180 Вт (макс) | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Дополнительные комплектующие | Шнур питания | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура, в точности окружающего воздуха Рабочая: 15 °C - 35 °C (59 °F - 95 °F) При хранении: -30 °C…60 °C (-22 °F - 140 °F) Относительная влажность 20 % - 80 % (без конденсации при рабочей температуре) Питание Основной прибор с адаптером переменного тока: 100-240 В перем., 50/60 Гц, макс. 1,2 A (обнаружение, категория перегрузки по напряжению II) Потребление Резервный режим: около 12 ВА Рабочий режим: макс. 30 ВА |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации | С момента заключения договора в течении 90 календарных дней Адрес: г.Астана, ул.Есенберлина, д. 5/1 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

И.о. зав. лаб                                                    Абенова А.Б.